TİMPANOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KLİNİK TİP TİMPANOMETRE CİHAZI  ( EA 87 )

- Cihaz  :  Timpanometri , Refleks , Refleks Decay , ve ETF  testlerini desteklemelidir.

- Cihazın ön panelinde arkadan aydınlatmalı geniş renkli ve dokunmatik LCD ekranlı olmalıdır

- Timpanometre Testi

Cihazın prob tone frekansı en az  226 Hz olmalıdır

Cihazın psob tone şiddeti 85 dB SPL şeklinde olmalıdır

Pompa otomatik kullanılabilir özelliğini de desteklemelidir.

Basınç aralığı maksimum -600ve +400  olması gerekmektedir.

Cihazın compliance aralağı  : 01 ve 6.0 standardına uygun olmalıdır

- Refleks  Testi

Refleks artırım şiddeti 1 dB veya 5 dB lik adımlar halinde ayarlanabiliyor .
Refleks grafikleri ekranda görülebilmelidir.

İpsilateral ve Contralateral  test frekansları : 500 Hz , 1000 Hz , 2000 Hz ve 4000 Hz şeklinde olmalıdır .

Refleks grafiklerini ekranda görmek gerekmektedir.

- Cihaza dahil   çıktı alabilmek için 80 mm eninde  termal kağıt uyumlu printer olmalıdır. Yazıcı kağıdı üzerinde her iki kulak bilgilerini alt alta  yazma özelliği bulunmalıdır

- Cihazın üzerinde gerekli durumlarde kumanda kontrol tuşları sayesinde kolaylıkla ayarların değiştirme imkanı olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz şehir ceryanı ile çalışmalıdır

- Cihaz  Bilgisayar uyumluluk özelliği desteklemelidir..

- Cihazda  hasta kayıt özelliği olması gerekmektedir

- Cihazın Pure Tone Odyo özelliği olmalıdır.

- Cihaz portatif olup kolayca taşınabiliyor  olması gerekmektedir

- Cihaz en az 2 (iki) yıl süreyle garantili olmalıdır. Bu süre içerisinde yıllık düzenli, ücretsiz olarak kalibrasyon işlemi yapılmalıdır. Yılda en az bir defa ücretsiz bakım hizmeti verilecektir..

- Cihaz ile birlikte  olması gereken parçaları

TDH 39 Earfon  baş bandlı kulaklık

1 (bir) takım plastik prob takımı .

RS232 bilgisayar bağlantı kablısu
EA 87  yazılım programı 
Güç kablosu :230V 
2  (iki) adet termal yazıcı kağıdı

- Frekanslar ve maksimum güçler

| Frekans | İpsi | Kontra | Odyometri |
| --- | --- | --- | --- |
| Hz | dB HL | dB HL | dB HL |
| 250 |  | 90 | 90 |
| 500 | 110 | 100 | 100 |
| 1000 | 110 | 120 | 120 |
| 2000 | 100 | 120 | 120 |
| 3000 | 90 | 120 | 120 |
| 4000 | 85 | 120 | 120 |
| 6000 |  | 120 | 120 |
| 8000 |  | 100 | 100 |
| WB |  | 110 | 110 |
| HP |  | 110 | 110 |
| LP |  | 110 | 110 |

Cihaz portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.

Cihazla beraber 1 adet başlık, 1 adet transducer, her ebattan olmak üzere ayrı ayrı 20’şer tane prob ucu verilmelidir.

oltaj Kablosuck Mikrafon
B71)
ö(iki )yıl süreyle garantili olmöalıdır.
melidir.