TEK CİDARLI SESSİZ KABİN ŞARTNAMESİ

.

- Ölçüler, Metal 128x128x220 paneli, Kabin duvar kalınlığı l5 cm'lik   40 Kg/m3 Poliüretan Enjeksiyonlu duvardan meydana gelmelidir.

- Kabin her türlü odyolojik tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde tamamı Panellerin Görünmeyen Yüzleri Rat 9.002 Galvaniz Metalden imal edilmiş olacak ve TEK  cidarlı olmalıdır.

- Kabin Dış Ölçüleri  Yaklaşık  : 1280 x 1280 mm olmalıdır.

- Kabin İç Ölçüler Yaklaşık:      : 98 x 98 mm olmalıdır.

- Kapı Ölçüsü Yaklaşık              :  70 x 1800 mm olmalıdır. 
Kapı çerçevesi aliminyum kaplı otomatik kilitli ve içten açma mekanizmalı olmalıdır.

- Pencere Ölçüsü Yaklaşık          :  500 x 800 mm olmalıdır.

- Kabin ağırlığı  yaklaşık 1-TON olmalıdır.

- Sessiz kabinin kapıları tekerlekli hastanın girebileceği ölçülerde olmalıdır.

- Kabinin yapılacağı odanın yerden yüksekliği minimum 2200 mm olmalıdır.

- Kabin paneller halinde olup panellerin birbirine geçmesiyle birlikte yerinde montajı    yapılarak sessiz kabin haline gelmelidir.

- Kabinde çift taraflı ses geçirmez pencere Ön 12 6 12 mm aralıklı Isıcamlı (3 katlı lamine cam) pencerelidir olmalıdır

- Kabin içersinde hava yolu- kemik yolu  kulaklarının asılabileceği askılık olmalıdır.

- Kabinin iç zemini halı kaplı olmalıdır.

- Kabin içinde aydınlatma tertibatı olmalıdır.(220 Volt)

- Kabindeki prizle yuvaları panel içersinde gömülü olmalıdır

- Kabin içerisinde elektrik kabloları paneller içersine kanallarla gizlenmiş olup, bütün elektrik kabloları kabin üzerinde bir buat içerisinde birleştirilmektedir.

- Kabinde odyolojik cihazların çalışabilmesi  için en az 2 adet elektrik prizi olmalıdır.

- Kabinde 1 adet havalandırma kutusu bulunmalıdır.

Havalandırma Kutusu temiz havayı kabinin içerisine üflemelidir Havalandırma

kanalı ve aydınlatma istemi standard olarak yer almalıdır.

- Havalandırma kutusu özel susturuculu odacıklara ve vibrasyon önleyici sisteme sahiptir.

- Odyolojik cihazların bağlanabilmesi için kabinin içinde ve dışında jack panel sistemi  bulunmalıdır.

- Jack Panel sisteminin üzerinde havayolu-kemik yolu kulaklarının, hasta cevap

butonu, yüksek frekans, talk back jacklarının giriş isimleri belirtilmelidir.

- Kabin ;mevcut odyojik cihazlarla bağlantısı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmeli.

SESSIZ KABiN  SES IZOLASYON ÖLCULERI

125 Hz     22 dB

250 Hz    26dB

500 Hz     35dB

1000 Hz    42 dB

2000 Hz    45 dB

4000 Hz   48 dB

8000 Hz   50 dB

.

GENEL ÖZELLİKLER
Teklifi veren firma sistemi bir bütün olarak kuracak ve çalışır vaziyette teslim edecektir.       ( Hastane yer değişiminde taşıma ve kurulum teklif veren firmaya ait olacaktır.)

Teklif veren firma teknik özellikleri orijinal katalogu üzerinde madde numarası vererek   işaretleyecektir.
Orijinal katalogu ile istenen teknik özelliklerde farklılık gösteren firma teklifi kabul edilmeyecektir.

Teklif edilen kabin standart olarak firma tarafından üretildiğini taahhüt edecektir.